OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
TROŠKOVNIK OPREME ZA JEDINICU ZA POJAČANI NADZOR

INTERNISTIČKIH BOLESNIKA
	Redni
broj
	OPIS ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA
	Količina
	POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA

(Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)

	     Proizvođač:                                                                                                                          
	Godina proizvodnje:

	     Model:

	1.
	Monitor za nadzor vitalnih funkcija pacijenata
	4 kom
	

	1.1.
	Monitor za praćenje vitalnih funkcija odraslih, djece i novorođenčadi
	
	

	1.2.
	Dijagonala ekrana najmanje 38 cm, ekran u boji, TFT LCD
	
	

	1.3.
	Rezolucija ekrana najmanje 1024 x 768 točaka
	
	

	1.4.
	Ekran osjetljiv na dodir ("touch screen")
	
	

	1.5.
	Mogućnost konfiguriranja izgleda ekrana od strane korisnika
	
	

	1.6.
	Mogućnost istovremenog prikazivanja najmanje 11 krivulja
	
	

	1.7.
	Mogućnost upotrebe stacionarno i u transportu
	
	

	1.8.
	Ukupna masa monitora s integriranom baterijom najviše 7 kg
	
	

	1.9.
	Li-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 3 sata
	
	

	1.10.
	Mogućnost umrežavanja u monitoring sustav s monitorima i stanicom za centralni nadzor
	
	

	1.11.
	Pohrana i pregled trendova svih mjerenih parametara u trajanju od najmanje 120 sati, tabelarno i grafički
	
	

	1.12.
	Pohrana i pregled najmanje 1000 NIBP mjerenja
	
	

	1.13.
	Pohrana i pregled najmanje 50 alarmnih događaja
	
	

	1.14.
	Integrirani pisač sa sljedećim karakteristikama:
	
	

	1.14.1.
	Ispis najmanje 3 krivulje
	
	

	1.14.2.
	Ispis u realnom vremenu
	
	

	1.14.3.
	Ispis alarmirajućih parametara
	
	

	1.14.4.
	Ispis trendova
	
	

	1.14.5.
	Ispis kalkulacija lijekova i titracijskih tablica
	
	

	1.15.
	Alarmi za sve mjerene veličine s podjelom prema važnosti u najmanje tri stupnja
	
	

	1.16.
	Alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora
	
	

	1.17.
	Praćenje sljedećih parametara:
	
	

	1.17.1.
	EKG - 3/5 odvoda
	
	

	1.17.2.
	Respiracija
	
	

	1.17.3.
	SpO2 – saturacija kisika
	
	

	1.17.4.
	NIBP – neinvazivni tlak
	
	

	1.17.5.
	Temperatura x 2
	
	

	1.17.6.
	Analiza aritmija
	
	

	1.17.7.
	Analiza ST segmenta za sve mjerene odvode
	
	

	1.17.8.
	Kalkulator lijekova
	
	

	1.17.9.
	PI - perfuzijski indeks
	
	

	1.18.
	Pribor za praćenje parametara za odrasle: EKG kabel – 3 voda, crijevo za mjerenje tlaka i 3 veličine manžeta, osnovni kabel i višekratni SpO2 senzor za prst
	
	

	1.19.
	Sučelja:
	
	

	1.19.1.
	Poziv sestre
	
	

	1.19.2.
	Analogni izlaz
	
	

	1.19.3.
	Sinkronizacija s defibrilatorom
	
	

	1.19.4.
	VGA izlaz
	
	

	1.19.5.
	USB
	
	

	1.20.
	Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
	
	

	1.21.
	Nosač za monitor za montažu na standardnu                (10 x 25 mm) zidnu šinu, s mogućnošću podešavanja horizontalnog i vertikalnog otklona
	
	

	1.22.
	Sukladan Direktivi medicinskih uređaja (Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC)
	
	

	     Proizvođač:                                                                                                                          
	    Godina proizvodnje:                                                                                         

	     Model:

	2.
	Utičnica vakuuma, oblik sukladan                           HR EN ISO 9170-1 standardu.
	4 kom
	

	2.1.
	Isporuka i montaža utičnica vakuuma, oblik sukladan HR EN ISO 9170-1 standardu. Sastoji se od:
	
	

	2.2.
	a) plastične nadžbukne kutije za montažu na zid. Gnijezdo za prihvat mehanizma od mjedi, zatvoreno poklopcem s brtvom koji služi da tlačnu probu cjevovoda prije montaže mehanizma utičnice. Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe bolnice plinom
	
	

	2.3.
	b) mehanizma utičnice sukladnog s DIN 13260-2, od ojačane umjetne mase sa staklenim vlaknima, koji dizajnom priključnog mjesta sprječava mogućnost zamjene plinova. Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi u cilju povećanja trajanja rezervnih dijelova utičnice. Unutarnji sigurnosni mehanizam sprječava zamjenu dijelova utičnice.
	
	

	2.4.
	c) plastičnog prstena za deblokiranje utikača s oznakama i bojama po ISO 32 standardu. Konveksni oblik, zaobljeni rubovi, glatke površine i laserski gravirane oznake na poklopcima utičnica za lakše čišćenje i povećanje higijene radnog mjesta
	
	

	2.5.
	d) naljepnice s natpisom "Do not use outlet / System under test"
	
	

	2.6.
	e) rozete dimenzija 80x80 mm
	
	

	     Proizvođač:                                                                                                                          
	    Godina proizvodnje:

	     Model:

	3.
	Zidna šina s montažom na visini 110 cm od kote gotovog poda, duljina L=  600cm
	4 kom
	

	3.1.
	Isporuka i montaža zidne šine presjeka 25 x 10 mm, izrađene od nehrđajućeg čelika
	
	

	3.2.
	Nosivi elementi i pribor za pričvršćenja na svakih       40 cm
	
	

	3.3.
	Priključak za spajanje izjednačenja potencijala na svakoj šini
	
	

	3.4.
	Minimalna nosivost od 100 kg/m (zid od opeke)
	
	

	     Proizvođač:                                                                                                                          
	Godina proizvodnje:

	     Model:

	4.
	Bronhijalni vakuumski aspirator, šinski
	4 kom
	

	4.1.
	Regulator vakuuma, montaža na zidnu šinu presjeka   10 x 25 mm. Montaža i demontaža bez upotrebe alata.
	
	

	4.2.
	Regulacija vakuuma u minimalnom rasponu                od -0 do -90 kPa 
	
	

	4.3.
	Protok sukcije minimalno 50 L/min
	
	

	4.4.
	Zaporni ventil za uključivanje i isključivanje smješten na regulatoru vakuuma.
	
	

	4.5.
	Sterilizacija regulatora parom na temp. do 134°C.
	
	

	4.6.
	Okretanje manometra na regulatoru za 360°
	
	

	4.7.
	Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg, s jednostavnim odvajanjem od regulatora.
	
	

	4.8.
	Konekcijsko crijevo za vakuum (DIN standard) dužine minimalno 1,5 m obojano sukladno normi EN ISO 32 
	
	

	4.9.
	Montaža nosača s kolekcijskim posudama na standardnu medicinsku šinu dimenzija 10 mm x 25 mm, sukladno potrebama korisnika. Montaža i demontaža bez upotrebe alata
	
	

	4.10.
	Isporuka višekratno upotrebljivog pribora za aspirator sastoji se od: 
	
	

	4.10.1.
	Dvije kolekcijske posude kapaciteta min. 700 ml spojene na regulator vakuuma silikonskim crijevom. Posuda izrađena od polisuflona s mogućnošću sterilizacije parom na temp. do 134°C.
	
	

	4.10.2.
	Silikonsko crijevo za aspiraciju dužine min. 1m   s mogućnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C
	
	

	4.10.3.
	Poklopac za kolekcijsku posudu s kutnim nastavkom za aspiracijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom aspiracije. Integrirani zaštitni plovak koji sprečava prelijevanje sadržaja. Poklopac od polisulfona s mogućnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C
	
	

	4.10.4.
	Držač aspiracijskog crijeva, montaža na med.šinu.
	
	

	4.11.
	Isporuka jednokratno upotrebljivog pribora za aspirator sastoji se od:
	
	

	4.11.1.
	Jednokratne kolekcijske vrećice sa sredstvom za geliranje sekreta; kompatibilno s višekratnom kolekcijskom posudom
	
	

	4.11.2.
	Jednokratnog crijeva za sukciju min. duljine 2 m
	
	

	4.11.3.
	HEPA filtar za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova. Bakterijska i virusna retencija. Mehanička metoda filtracije, min. kapaciteta usisa filtra od 90 ml
	
	

	4.12.
	Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom
	
	

	     Proizvođač:                                                                                                                          
	    Godina proizvodnje:

	     Model:

	5.
	Digitalni protokomjer kisika s ovlaživačem, šinski
	4 kom
	

	5.1.
	Elektronički protokomjer kisika s digitalnim prikazom
	
	

	5.2.
	Regulacija okretnim dugmetom u min. rasponu od 0-16 L/min; u koracima od:
	
	

	5.2.1.
	max. 0,1 L/min za protoke do 3L/min
	
	

	5.2.2.
	max. 0,5 L/min za protoke od 3 - 16 L/min
	
	

	5.3.
	Točnost prikazanih vrijednosti ±5%
	
	

	5.4.
	Zaslon s numeričkim prikazom sljedećih parametara: 
	
	

	5.4.1.
	Postavljeni protok, raspon prikaza 0,3- 19,5 L/min
	
	

	5.4.2.
	Indikator protoka
	
	

	5.4.3.
	Ukupna potrošnje plina 
	
	

	5.4.5.
	Ukupno vrijeme trajanja terapije 
	
	

	5.5.
	Funkcija štoperice s alarmom
	
	

	5.6.
	Baterijsko napajanje s intervalima zamjene baterije ne kraćim od  2 godine
	
	

	5.7.
	Dimenzije izlazne konekcije priključka M34x1,5
	
	

	5.8.
	Opcija adaptera M34x1.5 na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje
	
	

	5.9.
	Montaža protokomjera na standardnu medic. šinu dim. 10 x 25 mm, sukladno potrebama korisnika. Montaža i demontaža bez upotrebe alata
	
	

	5.10.
	Konekcijsko crijevo za povezivanje protokomjera s utičnicom kisika,DIN standard, duž. min. 1.5 m obojano sukladno normi EN ISO 32. 
	
	

	5.11.
	Ovlaživač za protokomjer
	
	

	5.11.1.
	Ovlaživanje kisika u rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
	
	

	5.11.2.
	Mogućnost sterilizacije na 134 ºC
	
	

	5.11.3.
	Kapacitet min. 200 ml tekućine, oznake na kućištu za max. razinu tekućine
	
	

	5.11.4.
	Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer   M34x1,5
	
	

	5.11.5.
	Izlazne konekcija ovlaživača u min. dvije dimenzije kompatibilne s priborom za inhalaciju i insuflaciju
	
	

	     Proizvođač:                                                                                                                          
	    Godina proizvodnje:

	     Model:

	6.
	Teleskopski paravan, šinski
	2 kom
	

	6.1.
	Mogućnost podešavanja izvlačenja paravana u minimalnom rasponu 80 - 160 cm 
	
	

	6.2.
	Montaža na standardnu medicinsku šinu, sukladno potrebama korisnika. Montaža i demontaža bez upotrebe alata
	
	

	6.3.
	Isporuka dva antibakterijska, periva zastora minimalnih dimenzija 85 x190 cm
	
	

	     Proizvođač:                                                                                                                          
	    Godina proizvodnje:

	     Model:

	7.
	Inhalator, ultrazvučni nebulizator
	1 kom
	

	7.1.
	Nebulizator prijenosni
	
	

	7.2.
	Nebulizacija medikamenata
	
	

	7.3.
	Ovlaživanje gornjih dišnih puteva
	
	

	7.4.
	Ultrazvučni izvor nebulizacije
	
	

	7.5.
	Protok zraka min. 18 l/min
	
	

	7.6.
	Veličina čestica medikamenata max. 5 μm
	
	

	7.7.
	Izlazni protok nebulizatora barem 3 ml/min
	
	

	7.8.
	Jednostavna zamjena kvarcnog oscilatora
	
	

	7.9.
	Razina glasnoće uređaja do max 45 dB
	
	

	7.10.
	Napajanje uređaja 220 V/50 Hz
	
	

	7.11.
	Podešavanje količine aerosola i protoka
	
	

	7.12.
	Bakterijski filtar koji sprečava kontaminaciju nebulizirane tvari
	
	

	7.13.
	Integriran brojač za ograničavanje vremenskog trajanja terapije 
	
	

	7.14.
	Pokretno podvozje za smještaj uređaja
	
	

	     Proizvođač:                                                                                                                          
    
	Godina proizvodnje:

	     Model:

	8.
	F.O. laringoskop set, odrasli
	1 kom
	

	8.1.
	Fiberoptički laringoskopski set za odrasle
	
	

	8.2.
	Min. 3 špatule sljedećeg profila:
	
	

	8.3.
	Macintosh - veličina 2, 3 i 4
	
	

	     Proizvođač:                                                                                                                          
    
	Godina proizvodnje:

	     Model:

	9.
	Samošireći balon za umjetno disanje
	1 kom
	

	9.1.
	Veličina za odrasle, min. volumen 1300 ml
	
	

	9.2.
	Sigurnosni ventil, ne dopušta porast tlaka iznad 60 mbar
	
	

	9.3.
	Ne sadrži latex
	
	

	9.4.
	Dozvoljeno autoklaviranje
	
	

	9.5.
	Isporuka silikonskih maski za ventilaciju: za odrasle u dvije veličine 
	
	


                                                         Cijena u kn, bez PDV-a  ___________________________________

                                                                 Iznos PDV-a u kn  ____________________________________



                                           Ukupna cijena u kn, s PDV-om  ____________________________________






M.P.                                       
   Odgovorna/ovlaštena osoba ponuditelja:







             _________________________________
