OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
TROŠKOVNIK  SUSTAVA ZA DIJAGNOSTIKU ASTME
	Redni
broj
	OPIS ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA
	Ponuđeno    da - ne
	POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA

(Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)

	1.
	Mjerenje FeNO
	
	

	1.1.
	Mjerenje izdahnutog NO na različitim nivoima respiratornog trakta: bronhijalni, alveolarni, nazalni
	
	

	1.2.
	Neinvazivno testiranje, jednostavno za korištenje
	
	

	1.3.
	Treba odgovarati ERS/ATS preporukama za standardizirane postupke „online“ i „offline“ mjerenja izdahnutog dušikovog oksida donjih respiratornih putova i nazalnog dušikovog oksida
	
	

	1.4.
	Mjerni opseg: 0 do 600 ppb (bronhijalni), 1 do 5000 ppb (nazalni)
	
	

	1.5.
	Mogućnost podešavanja i nadzora protoka: 
kontrolirane brzine izdaha 50, 100, 150 i 350 ml/s
	
	

	1.6.
	Podesivi volumen uzorka
	
	

	1.7.
	Animacijski program za lakšu suradnju s odraslim pacijentom i djetetom
	
	

	1.8.
	Izvrsna ponovljivost (maks. varijabilnost do +/- 2 ppb)
	
	

	1.9.
	Automatska kontrola kvalitete mjerenja
	
	

	1.10.
	Mjerna interpretacija integrirana u program
	
	

	1.11.
	Primijenjeni i istaknuti kriterij kvalitete procesa analize
	
	

	1.12.
	Grafički prikazi: 
• Fe/ispiranje,

• Fe/protok,

• Protok/vrijeme

• Tlak/vrijeme
	
	

	1.13.
	Mjerni parametri:
• NO/bronhalni i nazalni, maks.. vrijednost izdahnutog NO u ppb
• VE/srednja vrijednost izdahnutog protoka u ml/s

• VNO/srednja vrijednost izdahnutog protoka NO u nl/min

• Pres./ srednji izdahnuti tlak u cm H2O
	
	

	1.14.
	Uređaj bez ograničenja radnog vijeka brojem pacijenata i/ili napravljenih testova
	
	

	1.15.
	Bez dodatnog potrošnog materijala, osim mikrobiološke zaštite pacijenata
	
	

	2.
	Spirometrija
	
	

	2.1.
	Mjerni parametri:
VC, IC, EC, ERV, IRV, FEV1, FVC, PEF, MEF, 

25-75%,Vmin, MVV

Usporedba rezultata nakon primjene bronhodilatatora
	
	

	2.2.
	Mjerni raspon: +/- 15 l/s
	
	

	2.3.
	Relativna točnost < 0,5%
	
	

	2.4.
	Pumpa za kalibraciju: min. 3 lit
	
	

	3.
	Mjerenje otpora i reaktancije dišnih puteva
	
	

	3.1.
	Automatizirano podešavanje amplitude stimulusa tijekom prva tri ciklusa disanja i mjerenje tijekom 10 ciklusa uz nadzor i odbacivanje nefizioloških i nepravilnih ciklusa disanja
	
	

	3.2.
	Mjerenje parametara na jednoj frekvenciji
	
	

	3.3.
	Optimizirano istovremeno mjerenje parametara na 3 frekvencije
	
	

	3.4.
	Mjerenje primjenom PSN od 5 – 35 Hz
	
	

	3.5.
	Mjerenje otpora reaktancije pri udahu, izdahu i ukupnih vrijednosti
	
	

	3.6.
	Automatska detekcija i kvantifikacija limita ekpiratornog protoka (EFL) s prikazom delta Xrs indeks grafa, postotka udisaja s limitiranim protokom (FL%)
	
	

	3.7.
	Sukladan ERS smjernicama vezanim zu pritisak u ustima
	
	

	3.8.
	Provjera kalibracije pomoću test objekta koji se isporučuje kao dio pribora
	
	

	3.9.
	Provjera karakteristika pacijent filtera
	
	

	3.10.
	Usporedba rezultata nakon primjene bronhodilatatora
	
	

	4.
	Računalo i program za prikupljanje podataka, analizu i ispis, mobilna kolica
	
	

	4.1.
	Računalo s Windows 10 Pro OS, i5 procesorom, 1 TB HD, 20“ monitor, pisač u boji
	
	

	4.2.
	Jedinstveni program koji prikuplja i obrađuje podatke svih traženih mjerenja te komunicira s modulima za mjerenje putem USB ili mrežnih priključaka
	
	

	4.3.
	Ispis svih izmjernih podataka u kombiniranom i preglednom obliku, podesiv od strane korisnika unutar programa za prikupljanje, obradu podataka i upravljanje modulima
	
	

	4.4.
	Mobilna kolica s izolacijskim transformatorom na kojima se nalazi kompletan uređaj, zajedno s računalom i pisačem
	
	

	4.5.
	Kompletan sustav moguće premještati u bolnici i koristiti isključivo električnu energiju
	
	


                                                                                                              Cijena u kn, bez PDV-a  ___________________________________

                                                                                                                      Iznos PDV-a u kn  ____________________________________


                                                                                                  Ukupna cijena u kn, s PDV-om  ____________________________________




                                            
   
M.P.                                   
                                                     Odgovorna/ovlaštena osoba ponuditelja:






                                                      
             _________________________________
