## Sheet1
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Požega, Osječka 107
Opis predmeta nabave / troškovnik
R. B. | OPIS ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA (Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)
Proizvođač:
Godina proizvodnje:
Model:
1. | TRANSPORTNI RESPIRATOR ZA DJECU I ODRASLE - 1 kom
1. | Ventilacija kontrolirana volumenom i tlakom s modovima i svojstvima:
1.1. | VC-CMV (ili odgovarajući)
1.2. | VC-AC (ili odgovarajući)
1.3. | VC-SIMV, VC-SIMV/PS (ili odgovarajući)
1.4. | CPAP, CPAP/PS (ili odgovarajući)
1.5. | PC-BIPAP(PCV+), PC-BIPAP/PS (PCV+/PS) (ili odgovarajući)
1.6. | NIV s kompenzacijom propuštanja u svim modovima ventilacije
1.7. | Automatska prilagodba inspiracijskog protoka koja osigurava isporuku zadanog tidalnog volumena uz postizanje najnižeg mogućeg tlaka u dišnim putovima u svim volumenom kontroliranim modovima ventilacije
2. | Automatsko prebacivanje na volumenom kontroliranu ventilaciju u slučaju prestanka spontanog disanja (apnea ventilacija)
3. | Brzi pristup svim bitnim funkcijama, sa izdvojenim tipkama na prednjoj ploči uređaja minimalno za sljedeće:
3.1. | Postavljanje modova ventilacije
3.2. | Zadržavanje inspirija
3.3. | Postavljanje prikaza mjerenih krivulja i parametara
3.4. | Postavljanje alarma
3.5. | Utišavanje alarma
3.6. | Poništavanje alarma
3.7. | Uključivanje i isključivanje
4. | Podešavanje parametara i karakteristike ventilacije:
4.1. | Brzo podešavanje glavnih parametara ventilacije preko četiri izdvojena rotacijska gumba:
4.1.1. | Tidalni volumen u minimalnom rasponu od 0,05 do 1,5 litara (primjena za djecu i odrasle)
4.1.2. | Frekvencija ventiliranja u minimalnom rasponu od 2 do 60 udisaja u minuti
4.1.3. | Graničnik inspiratornog tlaka (Pmax) u minimalnom rasponu 20 od 60 mbar
4.1.4. | Regulacija koncentracije kisika u minimalnom rasponu od 40 do 100 %, kontinuirano
4.2. | Podešavanje dodatnih parametara ventilacije putem ekrana i dodatnog rotacijskog gumba:
4.2.1. | Vrijeme trajanja inspiracije u minimalnom rasponu od 0,2 do 10 sekundi
4.2.2. | Inspiratorni tlak (Pinsp) u minimalno rasponu 5 do 55 mbar iznad PEEP-a
4.2.3. | Potpora tlakom/PS u minimalnom rasponu od 0 do 35 mbar iznad PEEP-a
4.2.4. | PEEP u minimalnom rasponu od 0 do 20 mbar
4.2.5. | Osjetljivost “Tigger-a” u minimalnom rasponu od 3-15 L/min
4.2.6. | Podesivo aktiviranje apnea ventilacije u minimalnom rasponu od 15 do 60 s od trenutka prestanka disanja
4.3. | Ostvariva vršna vrijednost inspiratornog protoka minimalno 100 L/min
5. | Integrirani ekran veličine minimalno 12 cm po dijagonali, koji omogućava odabir prikaza krivulje tlaka, protoka i CO2 u realnom vremenu te brojčani prikaz minimalno sljedećih parametara:
5.1. | Tlakovi u dišnim putovima (Pmean, Ppeak, Pplat, PEEP)
5.2. | Protok (MV) ukupni i spontani te respiracijski volumen VT
5.3. | Koncentracija kisika FiO2
5.4. | Respiracijska frekvencija f (ukupna i spontana)
5.5. | etCO2 s mjerenjem u glavnoj struji "mainstream"
5.6. | Izračun trenutačne potrošnje kisika, izraženo u L/min
6. | Alarmi, zvučni i vizualni za sljedeće situacije:
6.1. | Paw (visok/nizak), MV (visok/nizak), pritisak napajanja plinom nizak, propuštanje (lekaža) u sustavu, frekvencija disanja previsoka, prestanak spontanog disanja (apnea), etCO2 (visok/nizak)
6.2. | Alarm odabira pogrešne vrste crijeva za ventilaciju
7. | Opskrba plinovima:
7.1. | Opskrba kisikom iz sustava centralnog razvoda medicinskih plinova ili iz boce priključnim crijevom dužine od 3 metra
8. | Prenosivo postolje ili torba za smještaj respiratora, boce i potrebne opreme s ručkom za nošenje i vješanje na krevet (cijevi promjera minimalno do 35 mm) i zidnu šinu.
9. | Boce za kisik minimalnog volumena 3 litre (2 komada po respiratoru), s odgovarajućim redukcijskim ventilom s dodatnim izlazom za terapiju kisikom i manometrom, smještaj boce na transportno postolje respiratora ili u transportnu torbu
10. | Korištenje u potpunosti jednokratnih sustava za ventilaciju s ugrađenim jednokratnim senzorom protoka, jednokratnim ventilom za disanje i kutnim priključkom:
10.1. | Isporuka 5 komada jednokratnih crijeva za ventilaciju odraslih (ϕ 22 mm)
10.2. | Isporuka 5 komada jednokratnih crijeva za ventilaciju djece (ϕ 15 mm)
10.3. | Uređaj automatski kalibrira senzore tlaka i protoka u pravilnim vremenskim intervalima bez prekidanja ventilacije
10.4. | HME korekcije – kompenzacija prisustva izmjenjivača topline i vlage u sustavu za ventilaciju
11. | Litij-ionska baterija za nezavisno napajanje i rad uređaja minimalno 9 sati bez vanjskog napajanja i zamjene baterija
12. | Napajanje respiratora iz mreže 220 V (AC) i 12-24 V (DC), isporuka odgovarajućih adaptera za napajanje za oba tipa napajanja
13. | Testna pluća
14. | Težina respiratora s ugrađenom baterijom manja od 6 kg
15. | Respirator zadovoljava standard HRN EN ISO 10651-3 za respiratore za hitne slučajeve i transport
16. | Respirator zadovoljava standarde za otpornost na vibracije prema RTCA DO-16OF
17. | Respirator zadovoljava standarde za mehaničku otpornost prema MIL STD 810F
18. | Propisani uvjeti okoline za upotrebu respiratora:
18.1. | Temperaturno područje od -20 do +50 °C
18.2. | Atmosferski tlak od 570 do 1200 hPa
18.3. | Relativna vlažnost od 5 do 95 %
19. | Maksimalno vrijeme od pritiska gumba za paljenje do započinjanja ventilacije: 7 sekundi
20. | Automatska kompenzacija utjecaja nadmorske visine (atmosferskog tlaka) u radu (kod korištenja uređaja u zračnom transportu)
21. | Automatska kompenzacija tidalnog volumena obzirom na tjelesnu temperaturu, tlak, te relativnu vlagu
22. | Periodične zamjene komponenti i trošivih dijelova respiratora (baterije, filtri, ostali različiti dijelovi i sklopovi) u intervalima ne kraćim od 2 godine
23. | Sučelje RS-232 za povezivanje respiratora s uređajima za medicinski monitoring uz podršku za protokol MEDIBUS
Jamstvo i servisna podrška
Jamstvo minimalno 12 mjeseci
Iznos u kn, bez PDV-a – brojkom __________________________________
Iznos PDV-a u kn, brojkom ________________________________
Ukupan iznos u kn, s PDV-om - brojkom _____________________________
M.P. Odgovorna/ovlaštena osoba ponuditelja:
_________________________________
U ____________________ dana _________________________ 2016. god.