## sheet
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Digitalni EEG uređaj sa stanicom za čitanje i videometrijom za neurološku polikliniku, 1 kom
Redni broj | Opis zahtjevanih tehničkih karakteristika | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
| Proizvođač: Godina proizvodnje: |  | Model:
1. | Digitalni video EEG uređaj sa stanicom za čitanje (1 kom)
Programska podrška
1.1. | Microsoft Windows 7 operativni sustav
1.2. | Izvoz/uvoz podataka u EDF i ASCII
1.3. | Čitanje nalaza na bilo kojem MS Windows kompatibilnom računalu
1.4. | Arhiviranje na CD ili DVD medije
PC sustav
1.5. | Brand-name računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
1.6. | Hard disk min. 500 GB SATA
1.7. | Min. Intel i3
1.8. | DVD/CD R/RW
1.9. | Min. 4 GB RAM DDR3
1.10. | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
1.11. | Min. 22" TFT LCD monitor
1.12. | Izolacijski transformator, min. 500 VA
1.13. | Mobilna kolica za smještaj uređaja
EEG programska podrška
1.14. | Program za snimanje EEG signala
1.15. | Program za čitanje EEG signala
1.16. | IP EEG Server - program za daljinsku analizu snimljenih EEG nalaza preko Interneta
1.17. | Program za vođenje baze podataka pacijenata i snimaka (ODBC kompatibilnost)
1.18. | Neograničen broj mogućih montaža
1.19. | Neograničen broj prikazanih kanala na ekranu
1.20. | Dodatno markiranje događaja od strane liječnika koji pregledava snimak
1.21. | Naknadno markiranje događaja na snimku dok traje snimanje
1.22. | Kontinuirana provjera impedancije elektroda
1.23. | Softwareska kalibracija poligrafskih signala (nagib/offset konverzije)
1.24. | Markiranje događaja koje generira pacijent na hrvatskom jeziku
1.25. | Mjerenje visine, periode i frekvencije dijela EEG vala
1.26. | Software koji omogućuje snimanje EEG nalaza tako da se može očitati na bilo kojem Windows XP ili Windows 7 kompatibilnom računalu, bez potrebe instalacije bilo kakvog posebnog softwarea za pregled EEGa
1.27. | Videometrija; program za sinkronozirano snimanje i offline čitanje video zapisa s EEG zapisom
Trend prikaz signala
1.28. | Amplitude Integrated Encephalogram (AIE) ili jednakovrijedno
1.29. | Total Band Power ili jednakovrijedno
1.30. | Absolute Band Power ili jednakovrijedno
1.31. | Relative Band Power ili jednakovrijedno
1.32. | Envelope ili jednakovrijedno
1.33. | Frequency Ratios (Alpha/Delta, etc) ili jednakovrijedno
1.34. | Generic (npr. SaO2, pulse) ili jednakovrijedno
1.35. | Peak Frequency ili jednakovrijedno
1.36. | Spectral Edge ili jednakovrijedno
1.37. | Spectral Entropy ili jednakovrijedno
1.38. | Spectrogram ili jednakovrijedno
1.39. | Inter Burst Interval ili jednakovrijedno
1.40. | Burst Rate ili jednakovrijedno
1.41. | Burst Suppression Ratio ili jednakovrijedno
Obavezno uključeni softveri
1.42. | Softver za analizu spavanja
1.43. | Program za automatsku detekciju šiljaka i napadaja
1.44. | LTM softver - program za dugotrajno EEG snimanje
1.45. | Brain Mapping program - Band Power, karte usklađenosti i amplituda (Coherence & Amplitude maps). Metode sfernog splajna ili linearne interpolacije. Amplitudni i frekvencijski brain mapping. Mogućnost korištenja više kanala i njihova usporedba
Pojačalo
1.46. | Ukupan broj ulaznih kanala: min. 35
1.47. | Ukupan broj programibilnih kanala: min. 32
1.48. | Postavke kanala:
min. 32 EEG kanala (AC - korisnički podesivo)
min. 9 bipolarnih Poligrafskih kanala (AC/DC - korisnički podesivo)
min. 1 DC ulaz visokog nivoa za spajanje vanjskih uređaja, npr. CPAP monitor, itd.
min. 1 SpO2
1.49. | Markiranje događaja koje generira pacijent (Patient Event)
1.50. | Ulazna impedancija: >100MΩ
1.51. | Diferencijalna ulazna impedancija: >40MΩ
1.52. | CMRR: >110dB /50Hz
1.53. | HW karakteristike kanala:
DC offset tolerancija: min. ±300mV
Max. ulazni napon: min. ±5mV
Frekvencijski raspon: min. 0.05-500 Hz
Hardwaresko pojačanje; min. 400
1.54. | Poligrafske i EEG elektrode sa zaštitom od dodira
1.55. | Fluorescentna labela za pojačalo
1.56. | Integrirani prikaz impedancije na strani pacijenta
1.57. | Deblok funkcija na svim EEG i poligrafskim kanalima
1.58. | Spoj na računalo: LAN Ethernet tip
1.59. | Uključen UTP (LAN) kabel za spoj pojačalo-računalo
Digitalno procesuiranje signala
1.60. | Frekvencija uzorkovanja: min. 2000-125 Hz
1.61. | Rezolucija uzorkovanja: min. 16 bita
1.62. | Filtriranje i naponska osjetljivost se regulira softwareski
1.63. | Mrežni filter: 50Hz
Fotostimulator
1.64. | Direktno priključen na pojačalo
1.65. | Bešumni tip sa LED diodama
1.66. | Neograničeni broj automatskih programa
Video kamera
1.67. | Digitalna video kamera za snimanje po danu i noći
1.68. | Postolje za kameru
EEG stanica za čitanje
PC sustav
1.69. | Brand-name računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
1.70. | Hard disk min. 500 GB SATA
1.71. | Min. Intel i3
1.72. | DVD/CD R/RW
1.73. | Min. 4 GB RAM DDR3
1.74. | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
1.75. | 22" TFT LCD color monitor
1.76. | Laserski pisač (min. 600 dpi)
Programska podrška
1.77. | Microsoft Windows 7 operativni sustav
1.78. | Min. Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Outlook, Power Point)
1.79. | Mogućnost izvoza/uvoza podataka u EDF i ASCII
1.80. | Mogućnost čitanja nalaza na bilo kojem MS Windows kompatibilnom računalu
1.81. | Arhiviranje na CD ili DVD medije
EEG programska podrška
1.82. | Program za čitanje EEG signala s istim mogućnostima kao i EEG stanica za snimanje
Obavezna mogućnost nadogradnje
1.83. | Bežično WiFi (802.11) pojačalo s 32 ili 64 kanala (uključujući 9 bipolarnih kanala) i SpO2 ulazom. Pojačalo mora imati internu memoriju čime se osigurava snimanje signala i u slučaju izlaska pojačala iz dometa stanice za snimanje
Pribor i potrošni materijal (minimalne zahtijevane količine)
1.84. | Minimalno 3 veličine EEG kapa x 1 komad
1.85. | EEG gel - min 3 kom
1.86. | Abrazivni gel za pripremu kože
1.87. | Disk elektrode - min 10 kom
1.88. | Tupa igla za aplikaciju gela - min 2 kom
1.89. | Ušne elektrode - min. 2 para
1.90. | Vodljiva pasta - min. 3 kom
Kompatibilnost
1.91. | Uređaj mora biti kompatibilan s postojećim sustavom na Odjelu kako bi se mogla iskoristiti stara baza pacijenata i povezati s novom
Servis
1.92. | Osiguran servis na području Republike Hrvatske certificiran 9001 ISO standardom
Cijena u kn, bez PDV-a ___________________________________
Iznos PDV-a u kn ____________________________________
Ukupna cijena u kn, s PDV-om ____________________________________
M.P. Odgovorna/ovlaštena osoba ponuditelja:
_________________________________