## sheet
Opća županijska bolnica Požega, Gradska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, Odjel za kliničku radiologiju
UZV za odjel radiologije
TROŠKOVNIK -TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | Opis zahtjevanih minimalnih tehničkih karakteristika | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Proizvođač:
Model:
Godina proizvodnje:
1. | UZV za odjel radiologije, 1 kom
1.1. | Dijagnostički ultrazvučni aparat s najnovijom potpuno digitaliziranom tehnologijom, na kotačima (isključuje portablini koncept)
1.2. | Minimalno 3 aktivna priključka za UZV elektronske slikovne sonde s bezpinskim sklopom te minimalno jedan pasivni priključak za UZV elektronske slikovne sonde
1.3. | Minimalno 17" LED monitor visoke rezolucije s mogućnošću zakretanja lijevo/desno i zakretanja gore/dolje
1.4. | Upravljanje s pomoću minimalno 10,4'' TFT LCD Color Touch Screen-a
1.5. | Frekvencijski raspon uređaja (odašiljanje/primanje signala) minimalno 1-18 MHz
1.6. | Ukupni dinamički raspon uređaja minimalno 270 dB
1.7. | Ukupni broj kanala obrade signala: minimalno 349.000
1.8. | Fokus: minimalno 16 razina
1.9. | Digitalni video ulaz/izlaz: min. 2 DVI kanala (1 ulaz, 1 izlaz)
1.10. | Korištenje uređaja i zaštita podataka pacijenata: broj korisničkih računa (autorizacija) min. 3
1.11. | Mobilnost uređaja: masa samog uređaja maksimalno 95 kg
1.12. | Cine memorija i broj slika dinamičke memorije (cineloop): min. 19.000 frameova u B modu, kapacitet u M i D modu minimalno 300 sekundi
1.13. | Broj korisnički definiranih profila ("presets"): min. 90
2. | Modovi rada i kombinacije istovremeno prikazanih modova:
2.1. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog dopplera
2.2. | B, M, D, B+M, B+D, B+Color, B+Power Doppler, B+Superosjetljivi mod visoke definicije, M+Color, M+Power Doppler, M+Superosjetljivi mod visoke definicije, B+Color/M+Color, B+Power Doppler/M+Power Doppler, B+Superosjetljivi mod visoke definicije/M+Superosjetljivi mod visoke definicije, B+Color/D
2.3. | Dual B, Dual B+Color, Dual B+Power Doppler, Dual B+Superosjetljivi mod visoke definicije
2.4. | Quad B, Quad B+Color, Quad B+Power Doppler, Quad B+Superosjetljivi mod visoke definicije
2.5. | Istovremeni prikaz u stvarnom vremenu (triplex mod) - B+Color/D, B+Power Doppler/D, B+Superosjetljivi mod visoke definicije/D
2.6. | Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
2.7. | Trapezoidni prikaz
2.8. | Automatska optimizacija 2D slike (pojačanje), PW Dopplera (osnovna linija, PW pojačanje i raspon brzine) i Color Doppler (pojačanje)
2.9. | Automatska optimizacija brzine ultrazvučnih valova
2.10. | Usmjereni superosetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Dopper. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog dopplera
2.11. | Prostorno komponiranje slike radi boljeg prikaza struktura zida tubularnih šupljina kao npr. arterija, vena, plaka, tromba.
2.12. | Programski filter za redukciju šuma na ultrazvučnoj B-mod slici bez gubitka korisnih informacija
2.13. | Pohranjivanje sirovih (Raw Data) UZV podataka na različite digitalne medije i interni hard disk s mogućnošću kasnije obrade osnovnih parametara, kao npr. pojačanje, dinamički rang.
2.14. | Mogućnost priključivanja 3D(4D) linearne sonde
2.15. | Mogućnost priključivanja raznih tipova sondi: konveksnih, linearnih, fazno-matričnih, intraoperativnih, transezofagusnih, radijalnih, laparaskopskih, 3D(4D) i "bi-plane" sondi
3. | B-Mod (2D mod)
3.1. | Razine sive skale: min. 256
3.2. | Maksimalna dubina skeniranja (doseg) do min. 40 cm
3.3. | Zoom: min. 8 puta u slici u stvarnom vremenu i min. 8 puta u zamrznutoj slici
3.4. | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
3.5. | Rotacija slike za 90°
3.6. | Trapezoidni prikaz
4. | Color Mod
4.1. | Prikaz: Color: (brzina, varijacija, brzina + varijacija), Power Doppler; Superosjetljivi mod visoke definicije
4.2. | Frekvencijski raspon, min.: 2 - 10 MHz
4.3. | Raspon brzina, min.: od ±0,6 cm/s do ±400 cm/s
4.4. | PRF, min. raspon: 0,03 - 19 kHz
4.5. | Namještanje bazne linije: minimalno ±127 koraka
4.6. | Mogućnost invertiranja prikaza boja
5. | Spektralni Doppler
5.1. | Načini rada: PW, CW, HPRF PW, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
5.2. | Raspon brzina, min.:
PW: ±1,2 cm/s do ±340 cm/s
CW: ±24 cm/s do ±600 cm/s
5.3. | Frekvencija analize (PRF), min. raspon:
PW: 0,07 do 20 kHz
CW: 1,3 do 40 kHz
5.4. | Frekvencije, min. raspon:
PW: 2.1 - 10 MHz
CW: 2 - 5 MHz
5.5. | Korekcija kuta, min.: do 80 stupnjeva
5.6. | Inverzija prikaza spektra
5.7. | Korekcija kuta:
Automatska
Ručna: min. do 80 stupnjeva
5.8. | Veličina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
6. | Mjerenja
6.1. | Opća mjerenja (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen, vrijeme, kut, histogram, RI, PI, Doppler praćenje u stvarnom vremenu, srčana frekvencija
6.2. | Vaskularna mjerenja (minimalno): mjerenja karotidne arterije, postotak stenoze (promjer i površina)
6.3. | Paket uroloških mjerenja (minimalno): volumen prostate, volumen mjehura, renalna mjerenja
6.4. | Paket mjerenja malih organa (minimalno): lezije (dojke), mjerenja štitnjače
7. | Obavezna mogućnost nadogradnje:
7.1. | Spajanje putem DICOM-a na bolničku mrežu
7.2. | Softver za precizno kvantitativno mjerenje i analizu elastičnosti stijenki krvnih žila u stvarnom vremenu
7.3. | Neinvazivni način procjene endotelne funkcije mjerenjem vazodilatacije krvnih žila, čija je promjena prvi pokazatelj ateroskleroze. Mora imati mogućnost postavljanja držača za ruku pacijenta i fiksatora za sondu.
7.4. | Istovremeni prikaz slike u stvarnom vremenu uz usporenu sliku (jedna do druge)
7.5. | Automatsko mjerenje debiljne intime medie (maksimalna, srednja i minimalna vrijednost IMT)
7.6. | Tkivna elastografija u realnom vremenu za vizualizaciju tvrdoće tkiva s mogućnošću izračuna omjera u tvrdoći dva odabrana područja, dostupna na: konveksnim, mikrokonveksnim, linearnim, 3D(4D) linearnim, radijalnim, "bi-plane" sondama
7.7. | Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde uz mogućnost istovremenog prikaza Color dopplera ili Power Doppler ili Superosjetljivi mod visoke definicije
7.8. | 3D prikaz koristeći 2D sonde.
7.9. | Softver za uporabu kontrastnih sredstava s mogućnošću prilagodbe amplitude
8. | Sonde
8.1. | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda, 1 komad
Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde, Trapezoidni prikaz, CW, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
Raspon frekvencija emitiranja: max. 2 MHz - min. 12 MHz
Širina skeniranja: min. 38 mm - max. 40 mm
8.2. | Širokopojasna multifrekventna konveksna elektronska sonda, 1 komad
Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
Raspon frekvencija emitiranja: max. 1 MHz - min. 5 MHz
Kut skeniranja: min. 70°
8.3. | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda, 1 komad
Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde, Trapezoidni prikaz, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
Raspon frekvencija emitiranja: max. 5 MHz - min. 13 MHz
Širina skeniranja: min. 50 mm - max. 52 mm
9. | Crno-bijeli pisač, 1 komad
10. | Servis
10.1. | Osiguran servis na području Republike Hrvatske certificiran 9001 ISO standardom
10.2. | Minimalno 3 certificirana servisera od strane proizvođača na području Republike Hrvatske
Cijena u kn (bez PDV-a):
PDV u kn (25%):
Sveukupna cijena u kn (s PDV-om):