## List1
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Troškovnik/tehnička specifikacija Fleksibilni senzor bronhoskopa
s generatorom “ENDOCAM FLEX HD” kamere i monitorom, 1 kom
Redni broj | Opis traženih karakteristika | Ponuđeno DA/NE
A | FLEKSIBILNI SENSOR BRONHHOSKOPA; 1 kom
1 | Vanjski promjer, max. Ø 5,2 mm;
2 | Distalni vrh, atraumatski, max. Ø 5,2 mm
3 | Radni kanal, max. Ø 2,2 mm
4 | Radna dužina, min. 600 mm
5 | Mogućnost zakrivljenja/savijanja min. 180° prema gore; min. 140° prema dolje
6 | Kut gledanja, min. 110°
7 | Svjetlo, 2 distalno integrirane“ledice”
8 | Kabel, dužine min. 2,5 m
9 | Držač, ergonomski držač s aksijalnim kabelom kamere
10 | Pozicioniranje radnog i irigacijskog kanala prema slici, na 3 sata
11 | Endoskopska slika, osmerokutna (“oktogon”)
12 | Izbjeljivanje (“White balance”), automatsko
13 | Kontrola svjetla, automatsko
14 | Komplet: • Ventil za biopsiju, 1 pak/100 kom; • Ventil za sukciju, 1 pak/20 kom; • Tester za ispitivanje nepropusnosti; • Adapter za ispiranje; • Četkica za čišćenje usisnog kanala; • Četkice za čišćenje, jednokratne, 1 pak/10 kom
B | GENERATOR “ENDOCAM FLEX HD” KAMERE, 1 kom
1 | Izlazni video signali 1 X HDMI, 1 X USB 3.0
2 | Rezolucija: min. 1920 X 1080
3 | Dimenzije cca 150 X 55 X 220 MM
4 | VESA 100 sučelje
5 | Napajanje: 100-240 Vac 50/60 Hz
C | MONITOR LCD HDTV, 1 kom
1 | Zaslon veličine, min. 24“
2 | Vrsta zaslona; IPS
3 | Format zaslona; 16:9
4 | Razlučivost, 2560 x 1440
5 | Svjetlina (cd/m2), min. 350
6 | Omjer kontrasta, 5 000 000:1
7 | Vrijeme odaziva, min. 7 m/s
8 | Kut gledanja, min. 178/178
9 | Dubina boje (broj boja), min. 16,7 M
10 | Udaljenost između piksela, 0.2715x0.2715
11 | Prikaz boja, min. 16.700.000 boja
12 | Ulaz HDMI x 1
13 | Epr klasa (klasa A)
14 | Potrošnja energije(W)(IEC62087) 20.0
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude s PDV-om
M.P. ____________________________________
(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)