## List1
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Troškovnik/tehnička specifikacija: Elektrostimulatori srca
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina/godišnja | Jedinična cijena u kn | Iznos u kn, bez PDV-a | Iznos u kn, s PDV-om
1. | VVIR - Elektrostimulatori srca s automatskim promjenama praga podražaja | kom | 11
1.1. | - sa spremanjem intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja,
- podešavanje osjetiljivosti senzora aktivnosti
- s automatskim prebacivanjem na ritam odmaranja s obzirom na aktivnost bolesnika
- automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja
- s automatskim prebacivanjem s bipolarne na unipolarnu stimulaciju uslijed promjene impedancije elektrode
- snimanje i memoriranje intrakardijalnog eletrograma za brze ventrikulske epizode
- trend otpora elektrode
1.2. | Pripadajuća elektroda s aktivnom ili pasivnom fiksacijom, ravna ili preformirana JJ oblika, duljine između 50 - 60 cm, promjera do 7 Fr | kom | 11
1.3. | Set za uvođenje elektrode punkcijom vene subklavije (igla, žica, šprica, uvodnica, dilatator) standardnih veličina od min. 6 do max. 12 Fr (prema zahtjevu Naručitelja) | kom | 11
2. | A FIB dvokomorni elektrostimulatori s automatskim promjenama praga podražaja ovisno o izmjenjenom pragu u ventrikulu | kom | 25
2.1. | - s automatskim promjenama praga podražaja u atriju
- senzor aktivnosti i automatsko podešavanje frekvencije
- s automatskom osjetljivošću u obje komore
- s automatskim prebacivanjem na ritam odmaranja s obzirom na aktivnost bolesnika
- s automatskim prebacivanjem s bipolarne na unipolarnu stimulaciju uslijed promjene impedance elektrode
- algoritam za detekciju i sprečavanje paroksizma atrijske fibrilacije
- automatski algoritam za sprečavanje nepotrebne stimulacije ventrikla
- posebna frekvencija stimulacije za vrijeme promjene načina rada (mode switch)
- sa spremanjem intrakard. elektrograma u memor. uređaja s izborom prioriteta trigera
- odgovor na PVC
- algoritam za prekidanje PMT
2.2. | Pripadajuća atrijska elektroda s aktivnom ili pasivnom fiksacijom, ravna ili preformirana JJ oblika, duljine između 50 - 60 cm, promjera do 7 Fr | kom | 25
2.3. | Pripadajuća ventriskulska elektroda s aktivnom ili pasivnom fiksacijom, ravna ili preformirana JJ oblika, duljine između 50 - 60 cm, promjera do 7 Fr | kom | 25
2.4. | Set za uvođenje elektrode punkcijom vene subklavije (igla, žica, šprica, uvodnica, dilatator) standardnih veličina od min. 6 do max. 12 Fr (prema zahtjevu Naručitelja) | kom | 69
3. | Kapice za zatvaranje napuštene elektrode | kom | 3
4. | IS-1 konektor za zatvaranje kontakta elektrostimulatora | kom | 3
5. | Kablovi za operativno testiranje elektrode | kom | 1
Cijena ponude u kn (bez PDV-a i s PDV-om):
PDV:
M.P. Potpis odgovorne/ovlaštene osobe ponuditelja