OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Troškovnik za Uređaj za ispiranje noćnih posuda, 2 kom

Proizvođač i model uređaja: ___________________________________________________________

| Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Broj stranice (ponuda, prospekt, tehnička specifikac., izjava ili drugi dokument proizvođača /zastupnika/distributera) iz kojeg je nedvojbeno vidljivo ispunjavanje tražene tehničke specifikacije / Označiti markerom mjesto i upisati redni broj stavke tehničke specifikacije gdje se točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uređaj za ispiranje noćnih posuda, 2 kom |  |  |
| 1. | STROJ ZA PRANJE NOĆNIH POSUDA Maksimalne dimenzije: 500š x 450d x 1.730v mm Uređaj za čišćenje i dezinfekciju, - za pražnjenje, čišćenje i dezinfekciju pribora za njegu, tj. posuda za krevet, boca s mokraćom, - tipski ispitan od strane akreditiranog ispitnog laboratorija koji koristi ispitivanje tipa kako je definirano u EN ISO 15883:2009 -1 / -3, - cjeloviti sustav osiguranja kvalitete prema DIN EN ISO 9001:2008 i EN ISO 13485: 2003 AC: 2009 za kategoriju proizvoda 10-334 (uređaji za čišćenje i dezinfekciju) prema EU Direktivi 93/42/EEC za medicinske uređaje, Dodatak II, odjeljak 3. |  |  |
| 2. | Materijal - obloga uređaja, komora za pražnjenje i čišćenje, vrata komore od nehrđajućeg čelika - gornja revizijska vrata |  |  |
| 3. | Vrata komore - dvostruki lim, zvučno i toplinski izoliran, hermetički zatvoren, s higijenski savršenom obodnom brtvom, apsolutno parootporan, jednostavan za zamjenu. - proizvedeno dubokim vučenjem, oblikovano kao posuda za kapanje, protubalansirano oprugama tijekom otvaranja, tiho tijekom zatvaranja, ručka uvučena u vrata komore Zaključavanje vrata komore - programski kontrolirani impuls koji se prenosi na magnet koji ne zahtijeva održavanje za zatvaranje i otvaranje čime se eliminira svaka opasnost za operatera u slučaju nestanka struje - atomatsko praćenje procesa zaključavanja i otključavanja |  |  |
| 4. | Komora za čišćenje - uključuje lijevak i odvodni sifon DN 100 duboko izvučenu iz jednog čeličnog lima, s velikim radijusima i kosim vrhom komore - nadzor sifona, zaustavljanje programa u slučaju začepljenja Sustav automatske pumpe -spremnik od nehrđajućeg čelika, pumpa 0.55 kW, cijela oprema odvojena i zvučno izolirana od kućišta uređaja - izolacija od vode iz mreže prema DIN EN 1717 sa zračnim rasporom tipa AA, u skladu sa svim europskim standardima |  |  |
| 5. | Elektronički upravljački sustav / zaslon - Higijensko-tehnička kontrola svih programskih sekvenci, ručno podešavanje strojnih podataka i programa (najmanje 50), upravljački napon 12/24 volta DC - RJ 11 infracrveno sučelje za prijenos podataka na vanjski softver - Način rada za uštedu energije, "stand-by" rad - Običan tekstualni zaslon, 2 x 20 znakova, pozadinsko osvjetljenje, optički i zvučni signal, s 4 membranske tipke za početak programa s tipkom za pokretanje i jednoznačne ikone za kratke, normalne, intenzivne i pumpane programe ispiranja rubova/ispiranje komore |  |  |
| 6. | Sustav izmjeničnog mlaza - glavni rotirajući mlaz za unutarnje čišćenje pribora za njegu mora biti postavljen izvan zone pražnjenja kako bi se izbjegla prljavština/začepljenje - optimalni raspored dodatnih 12 mlaznica za čišćenje za vanjsko i unutarnje čišćenje pribora za njegu i komore za pranje Tehnologija doziranja - SI jedinicom za doziranje za kombinirani proizvod za omekšavanje i ispiranje vode za pribor za njegu i s 1 usisnom cijevi za posude s kontrolom razine - s kodiranjem usisne cijevi za sprječavanje pogrešnog spajanja - s upozorenjem/porukom o pogrešci ako nije postignuta potrebna količina doziranja |  |  |
| 7. | Termička i decentralizirana dezinfekcija - sa zasebnim ovalnim generatorom pare, toplinski učinak (s trofaznom strujom od 400 V): 4,0 kW - toplinski učinak (s izmjeničnom strujom od 230 V): 2,7 kW - bez kondenzacije u unutrašnjosti uređaja i u pomoćnoj prostoriji - dodatna parna mlaznica za optimalnu raspodjelu temperature u komori za pranje - kontrola kontrolom procesa dezinfekcije prema unaprijed određenoj vrijednosti A0 (prema EN ISO 15883-3: A0 = 60) - kontrola procesa dezinfekcije s dva temperaturna senzora koji međusobno prate. Kontrolni softver prati i ocjenjuje proces upravljanja. - prikaz stvarne i ciljne vrijednosti A0 tijekom faze dezinfekcije - mjerni otvor u komori koji omogućuje provjeru potrebne vrijednosti A0 u prostorijama kupca, kako zahtijeva EN ISO 15883-1 |  |  |
| 8. | Priključci Priključak za vodu na - hladna voda ‘A", topla voda A", Priključak otpadne vode - sifon s DN 100 CV konektorom, podno montiran, nadzor sifona Električni upravljački ormar s napajanjem, - lako dostupan za jednostavno spajanje na trofaznu struju 400 V, priključno opterećenje 4,6 kW (alternativno: izmjenična struja 230 V, priključeno opterećenje 2,8 kW, glavna sklopka spojena serijski) |  |  |
| 9. | Stalak za pribor za njegu - za sav standardni pribor za njegu, može se mijenjati bez alata Postolje - podesivo po visini, nehrđajući čelik, - duljina: min. 500 mm - visina: max. 100 mm |  |  |

Cijena ponude u kn, bez PDV-a: __________________________

Iznos PDV-a:  _________________________

Ukupna cijena ponude u kn, s PDV-om:  __________________________

MP

Potpis odgovorne/ovlaštene osobe ponuditelja: