## List1
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Troškovnik za uređaj za pranje i dezinfekciju noćnih posuda, 2 kom
Redni broj | Opis | Potvrda traženih karakteristika (DA/NE) | Napomena (broj stranice kataloga na kojoj je navedena tražena karakteristika)
1. | Uređaj za za pranje i dezinfekciju noćnih posuda, 2 kom
Pražnjenje, pranje i termodezinfekcija noćnih posuda na min. 93° C
Tipski ispitan od strane akreditiranog ispitnog laboratorija koji koristi ispitivanje tipa kako je definirano u EN ISO 15883-1
Uređaj mora imati vlastiti parogenerator
Minimalno 5 fiksnih i 5 rotirajućih blaznica
Dvostruka dezinfekcija
Automatsko istresanje sadržaja u uređaj
Automatski sustav za doziranje sredstva za ispiranje i omekšavanje vode
LCD zaslon za odabir programa pranja
Minimalno 3 programa pranja
Trajanje programa max. 10 min
Automatsko isključivanje nakon završetka programa
Uređaj u cijelosti izrađen od inoxa AISI 304
Sigurnost: U slučaju nestanka struje vrata ostaju zatvorena dok se posuđe ne ohladi
Odvodni sustav napravljen od inox AISI 316
Priključak za hladnu i toplu vodu 1/2"
Priključak za kanalizaciju promjera 110 mm
Napon 220V 50 Hz
Dimenzije max. 500 x 500 x 1310 mm
Cijena ponude u kn, bez PDV-a: __________________________
Iznos PDV-a: _________________________
Ukupna cijena ponude u kn, s PDV-om: __________________________
| MP | Potpis odgovorne/ovlaštene osobe ponuditelja