## Nabava digitalnog mamografa
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - NABAVA DIGITALNOG MAMOGRAFA S KONTRASTNOM TOMOSINTEZOM, STEREOTAKSIJOM I VAKUM IGLENOM BIOPSIJOM |  | Potvrda tehničkih karakteristika
Redni br. | Tehničke karakteristike: Digitalni mamograf s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakum iglenom biopsijom - koji se sastoje od: | DA | NE
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
1. | OPĆE KARAKTERISTIKE DIGITALNOG MAMOGRAFSKOG SUSTAVA S TOMOSINTEZOM
1.1. | Sustav se sastoji od digitalnog mamografskog uređaja i zaštitnog paravana za operatera min. 0.5 mm ekvivalenta Pb, iza kojeg se vrši upravljanje uređajem
1.2. | Sustav mora moći provoditi tomo-sintetsko snimanje
1.3. | Sustav mora moći provoditi mamografska snimanja s uporabom kontrastnog sredstva koje se bazira na uporabi dvo-energetske tehnologije
1.4. | Mamografski uređaj mora imati sustav za automatsku stereotaksijsku biopsiju i tommosintezom vođenu biopsiju
1.5. | Mamografski uređaj mora imati napredni sustav za kompresiju dojke koji se prilagođava svakom pacijentu na način da zavisno o pacijentu optimalno kalkulira kompresiju dojke i automatski se zaustavlja kad je potreban nivo kompresije dostignut.
1.6. | Mamografski uređaj mora imati automatsku kolimaciju polja zračenja zavisno o odabranoj kompresijskoj ploči
1.7. | Mamografski uređaj mora imati sustav za optimiziranje doze zračenja i sustav za automatsku kontrolu ekspozicije
2. | GENERATOR
2.1. | Visokofrekvencijski generator snage min. ___
2.2. | Najveći izlazni napon min. ___
2.3. | Najmanji izlazni napon maksimalno ___
2.4. | Najveći mAs min. ___
2.5. | Najmanji mAs maksimalno ____
2.6. | Generator u potpunosti integriran i smješten unutar podnog stativa s nosačem RTG cijevi
3. | PODNI STATIV S NOSAČEM RTG CIJEVI
3.1. | Motorizirano namještanje po visini u min. rasponu od ___ do ___
3.2. | Motorizirana rotacija C-luka u min. rasponu od ___ do ___
3.3. | Udaljenost žarište-receptor min.
3.4. | Kompresija u minimalnom rasponu od ___ do ____
3.5. | Magnifikacijski faktor ___ ili ___
3.6. | Nožne kontrole za kontrolu kompresije, dekompresije i vertikalnog pomaka C-luka
3.7. | Digitalni prikaz kompresijske sile i debljine kompresije
3.8. | Ručni prekidač za eksponiranje
3.9. | Automatska dekompresija nakon ekspozicije
3.10. | Platforma za smještaj dojke, za povećanje, s faktorom povećanja minimalno: ___
4. | RTG CIJEV
4.1. | Rotirajuća anoda, brzina rotacije min. ____
4.2. | Min. dvije fokalne točke
4.3. | Toplinski kapacitet cijevi min. ___ i toplinski kapacitet anode min. ___
4.4. | Minimalan broj različitih filtera
4.5. | Brzina hlađenja anode min. _____
5. | RAVNI DETEKTOR
5.1. | Dinamička akvizicija: minimalno ___ bita
5.2. | Veličina aktivnog polja detektora min. ___ cm x ___ cm
5.3. | Pikseli kvadratnog oblika veličine maksimalno ___ µm x ___ µm
5.4. | Matrica slike min. ____ x ____ pixela
5.5. | Rešetka s min. ____ linije/cm
6. | AKVIZICIJSKA STANICA ZA DIGITALNU MAMOGRAFIJU
6.1. | Računalo sa kompatibilnim operativnim sustavom, min. ___ GB RAM, čvrsti disk min. ___ TB
6.2. | Monitor dijagonale min. ___?, TFT, rezolucije min. ___ MP
6.3. | Obrada slike: povećanje, inverzije sive skale, komentari, mjerenje dužine i kuta
6.4. | DICOM Radna lista, Slanje/Primanje, Potvrda pohrane, Upit/Dohvat ili jednakovrijedno
7. | TOMOSINTEZA
7.1. | Kut akvizicije: min. ± ___ stupnjeva i minimalno ___ projekcija
7.2. | Udaljenost između rekonstruiranih slojeva maksimalno 1mm
7.3. | Rekonstrukcija 2D sumacijske slike iz tomosinteze
7.4. | Trajanje akvizicije maksimalno 10 sekundi prilikom svih načina rada
8. | SUSTAV ZA BIOPSIJU DOJKE
8.1. | Biopsijska jedinica za automatsku stereotaksijsku biopsiju s integriranim skenerom za uzorke. Potpuno motorizirano kretanje igle po X,Y i Z osi
8.2. | Štitnik za lice za zaštitu pacijenta
8.3. | Motorizirano pozicioniranje igle, osim uvođenja u dojku, koje se izvodi ručno
8.4. | Kompresijska ploča za biopsiju sa prozorčićem
8.5. | Stereotaksijska biopsija dojke
8.6. | Tomosintezom navođena biopsija
8.7. | Kontrastnom mamografijom navođena biopsija
8.8. | Stolac za biopsiju
9. | UREĐAJ ZA VAKUUM IGLENU BIOPSIJU
9.2. | Uređaj prikladan za steterotaktičku i tomosintetsku (mamografski navođenu) vakumski asistiranubiopsiju dojke
9.3. | Uzimanje uzoraka pod kutem unutar 360
9.4. | Konstantan vakuum tijekom cijlog postupka biopsije
9.5. | Adapter za pričvršćenje igle
9.6. | Uređaj na kotačima s monitorom radi lakšeg transporta
10. | OSTALO
10.1. | Dobava i montaža razvodnog ormara za novi digitalni mamografski uređaj uključena u cijenu
10.2. | Demontaža postojećeg digitalnog mamografskog uređaja uz ekološko zbrinjavanje uključeno u cijenu