Urbroj: 01-2019/1-2026

Datum: 2. lipanj 2026. godine

# POZIV NA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I PRETHODNO SAVJETOVANJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Nabava angiografskog sustava (angiosala) – sustav „ključ u ruke“

## 1. Predmet istraživanja tržišta

Opća županijska bolnica Požega (u daljnjem tekstu: Naručitelj) provodi istraživanje tržišta sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) s ciljem prikupljanja informacija potrebnih za pripremu i planiranje postupka javne nabave te izradu objektivne, nediskriminirajuće i tržišno utemeljene dokumentacije o nabavi.

Predmet buduće nabave je isporuka, ugradnja i puštanje u rad angiografskog sustava (angiosale), po sustavu „ključ u ruke“, uključujući sve prateće radove i opremu nužne za potpunu funkcionalnost sustava te osposobljavanje prostora za rad.

## 2. Svrha istraživanja tržišta

Ovim pozivom Naručitelj želi:

- utvrditi dostupnost i tehničke mogućnosti angiografskih sustava na tržištu,

- prikupiti okvirne troškovne pokazatelje radi planiranja proračunskih sredstava,

- definirati realne tehničke specifikacije koje ne ograničavaju tržišno natjecanje,

- prikupiti informacije o uvjetima isporuke, jamstva i održavanja.

Sudjelovanje u istraživanju tržišta ne obvezuje Naručitelja niti gospodarski subjekt te ne predstavlja pretkvalifikaciju za eventualni budući postupak nabave.

## 3. Tražene informacije

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da dostave sljedeće:

a) Tehničke specifikacije angiografskog sustava

- tip sustava (jednoravninski – monoplane / dvoravninski – biplane) i konfiguracija (stropni / podni nosač C-luka),

- vrsta i veličina detektora (flat-panel detektor), dimenzije aktivnog polja,

- rendgenska cijev i generator (snaga, toplinski kapacitet anode, sustav hlađenja),

- rezolucija i kvaliteta slike te tehnologije obrade slike u stvarnom vremenu,

- tehnologije i softver za smanjenje doze zračenja za pacijenta i osoblje,

- aplikativni paketi (kardiologija, neuroradiologija, periferna i abdominalna vaskularna dijagnostika, 3D rotacijska angiografija, fuzija slike, CO₂ angiografija i dr.),

- radni stol za pacijenta (nosivost, pomaci, mogućnost rada s teškim pacijentima),

- monitori i prikazni sustav (veličina, broj, rezolucija) te integracija s bolničkim sustavima (PACS / RIS / HIS, DICOM),

- sustav za injektiranje kontrasta (ako je uključen),

- zahtjevi na prostor, težinu, napajanje, klimatizaciju i zaštitu od zračenja.

b) Troškovnik („ključ u ruke“)

- cijena sustava s ugradnjom i puštanjem u rad,

- pripremno-građevinski radovi (protuzračna zaštita prostora, podloge, klimatizacija, električne instalacije, neprekidno napajanje),

- demontaža i zbrinjavanje postojeće opreme (ako je primjenjivo),

- edukacija osoblja (liječnici, inženjeri / tehničari),

- svi ostali troškovi nužni za punu funkcionalnost sustava.

c) Komercijalni i ostali uvjeti

- okvirna cijena (bez PDV-a i s PDV-om),

- jamstveni rok i opseg jamstva,

- rok isporuke i ugradnje od sklapanja ugovora,

- uvjeti i cijena održavanja nakon isteka jamstva (godišnji servisni ugovor, vrijeme odziva, dostupnost rezervnih dijelova, jamstvo raspoloživosti sustava – uptime),

- predviđeni vijek trajanja i dostupnost nadogradnji (hardver i softver),

- reference / popis isporučenih sustava istog ili sličnog tipa.

d) Obvezni podaci i prilozi uz odgovor

- popunjenu tablicu tehničkih specifikacija iz Priloga 1. ovog poziva (za svaku stavku označiti DA/NE u odgovarajući stupac te u stupac „Ponuđeno / napomena“ upisati traženu vrijednost odnosno opis onoga što se nudi, osobito tamo gdje je to izrijekom traženo ili gdje podatak nedostaje),

- točan naziv, model i proizvođača angiografskog sustava koji se nudi,

- cijenu za kupovinu sustava (bez PDV-a i s PDV-om),

- cijenu mjesečnog najma sustava na rok od 60 mjeseci (bez PDV-a i s PDV-om),

- vrijeme odziva servisa u slučaju kvara (servisni odziv),

- reference u Republici Hrvatskoj (popis korisnika kod kojih je ponuđeni ili sličan sustav isporučen i u radu).

## 4. Način i rok dostave

Tražene informacije dostavljaju se u pisanom obliku na e-adresu: valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr s naznakom „Istraživanje tržišta – Angiosala“, najkasnije do 3. srpnja 2026. godine do 12,00 sati.

Pregled prostora predviđenog za smještaj i ugradnju sustava moguć je uz prethodnu najavu na e-adrese: valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr [upisati dodatne e-adrese po potrebi].

## 5. Napomene

- Dostavljene informacije koristit će se isključivo u svrhu pripreme postupka javne nabave.

- Naručitelj zadržava pravo kontaktirati subjekte radi dodatnih pojašnjenja.

- Dostava informacija ne stvara nikakve obveze niti pravo na naknadu troškova sudjelovanja.

- Sukladno čl. 198. ZJN-a, Naručitelj će voditi računa da pripremne aktivnosti ne naruše načelo tržišnog natjecanja i jednakog tretmana gospodarskih subjekata.

Kontakt osoba:

Ime i prezime: Valentin Raguž

Telefon / e-adresa: 034/254-515, valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr

PRILOG 1 – Tablica tehničkih specifikacija i komercijalnih podataka

Gospodarski subjekt ispunjava donje tablice. U stupce „DA“ / „NE“ označava se ispunjava li ponuđeni sustav pojedini zahtjev, a u stupac „Ponuđeno / napomena“ upisuje se konkretan podatak (vrijednost, izvedba ili opis onoga što se nudi), osobito tamo gdje je to izrijekom traženo ili gdje podatak nedostaje.

1. Tehničke specifikacije

| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – ANGIOGRAFSKI SUSTAV ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU I KARDIOLOGIJU SA STROPNIM STATIVOM, VELIKIM DETEKTOROM, DSA OPCIJOM I SOFTVEROM ZA PERIFERIJU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Tehnička karakteristika / zahtjev | DA | NE | Ponuđeno / napomena (što se nudi) |
| 1 | C-luk montiran na strop. |  |  |  |
| 2 | Stol fiksno montiran na pod, mogućnost rotacije stola. |  |  |  |
| 3 | Bežična nožna sklopka (pedala) uz pacijent stol. |  |  |  |
| 4 | LED lampa smještena na stropni nosač. |  |  |  |
| 5 | Držač za ruke za radijalni pristup. Ploča od ugljičnih vlakana za pohranu žica i instrumenata tijekom izvođenja postupaka s radijalnim pristupom. |  |  |  |
| 6 | Generator nominalne snage 100 kW. |  |  |  |
| 7 | RTG cijev (navesti karakteristike ponuđene cijevi). |  |  |  |
| 8 | Ravni detektor (veliki) dijagonale 48 cm ili veći. |  |  |  |
| 9 | Pulsna fluoroskopija u rasponu 2–30 pulseva/sek, DSA. |  |  |  |
| 10 | Kardiološka akvizicija s minimalno tri brzine, maksimalna brzina akvizicije minimalno 30 f/s. 2k rezolucija kod dijaskopije, akvizicije i kod DSA snimanja. |  |  |  |
| 11 | „Roadmapping“ u stvarnom vremenu s automatskim pomakom piksela. |  |  |  |
| 12 | Snimanje i prikaz dinamičkih fluoroskopskih sekvenci. Pregled zadnje snimljene scene. |  |  |  |
| 13 | DICOM (sve funkcionalnosti uključene). |  |  |  |
| 14 | QVA, LVA i QCA analiza. Automatski programi za nativno i DSA snimanje cijele periferije. |  |  |  |
| 15 | Automatsko pozicioniranje stativa s obzirom na selektiranu referentnu sliku. |  |  |  |
| 16 | Funkcija koja omogućuje poboljšani prikaz finih struktura stenta – korištenje naknadnom obradom i u stvarnom vremenu. |  |  |  |
| 17 | Program za automatsku perifernu angiografiju koji omogućuje kompletnu perifernu nativnu i DSA sliku donjih ekstremiteta, s jednim uštrcavanjem kontrastnog sredstva. |  |  |  |
| 18 | Upravljanje sustavom u sobi za pacijenta s modularnim elementima montiranim na šini pacijent stola i u kontrolnoj sobi (dvostruke komande na oba mjesta za kontrole C-luka, pacijent stola, kolimatora, kvantifikacija i slično). |  |  |  |
| 19 | Svi osnovni i napredni programi za zaštitu od zračenja i poboljšanje slike (hardver i softver). |  |  |  |
| 20 | Zaštita od zračenja za gornji dio tijela na stropnom nosaču. |  |  |  |
| 21 | Zaštita od zračenja za donji dio tijela koja se montira na pacijent stol. |  |  |  |
| 22 | Veliki monitor u sobi za preglede min. 55", na koji je moguće spojiti min. 3 video signala (npr. IVUS, OCT). |  |  |  |
| 23 | 2 monitora u kontrolnoj sobi. |  |  |  |
| 24 | Hemodinamski sustav za podršku interventnim kardiološkim procedurama – mjerenje: 12-kanalni EKG, SpO2, NIBP, CO termodilucijskom metodom, min. 4 invazivna tlaka istovremeno. |  |  |  |
| 25 | Angio injektor za kardiologiju i opću angiografiju. |  |  |  |
| 26 | Minimalni jamstveni rok 24 mjeseca. |  |  |  |
| 27 | Maksimalan jamstveni rok. |  |  |  |
| 28 | Mogućnost petogodišnjeg najma uz mjesečnu ratnu otplatu. |  |  |  |

2. Komercijalni podaci

| Podatak | Ponuda gospodarskog subjekta |
| --- | --- |
| Ponuđeni sustav (naziv, model, proizvođač) |  |
| Cijena za kupovinu – bez PDV-a (EUR) |  |
| Cijena za kupovinu – s PDV-om (EUR) |  |
| Cijena mjesečnog najma na 60 mjeseci – bez PDV-a (EUR) |  |
| Cijena mjesečnog najma na 60 mjeseci – s PDV-om (EUR) |  |
| Vrijeme odziva servisa (npr. broj sati / radnih dana) |  |
| Reference u Republici Hrvatskoj (popis korisnika / ustanova) |  |