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POZIV NA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I PRETHODNO SAVJETOVANJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Nabava uređaja za magnetsku rezonanciju (MR) jakosti magnetskog polja 1.5T sustav „ključ u ruke“

1. Predmet istraživanja tržišta
Opća županijska bolnica Požega (u daljnjem tekstu: Naručitelj) provodi istraživanje tržišta sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) s ciljem prikupljanja informacija potrebnih za pripremu i planiranje postupka javne nabave te izradu objektivne, nediskriminirajuće i tržišno utemeljene dokumentacije o nabavi.
Predmet buduće nabave je isporuka, ugradnja i puštanje u rad uređaja za magnetsku rezonanciju (MR) jakosti magnetskog polja 1.5 Tesla (1.5T), po sustavu „ključ u ruke“, uključujući sve prateće radove i opremu nužne za potpunu funkcionalnost sustava.

2. Svrha istraživanja tržišta
Ovim pozivom Naručitelj želi:
1. utvrditi dostupnost i tehničke mogućnosti uređaja jakosti 1.5T na tržištu,
· prikupiti okvirne troškovne pokazatelje radi planiranja proračunskih sredstava,
· definirati realne tehničke specifikacije koje ne ograničavaju tržišno natjecanje,
· prikupiti informacije o uvjetima isporuke, jamstva i održavanja.
Sudjelovanje u istraživanju tržišta ne obvezuje Naručitelja niti gospodarski subjekt te ne predstavlja pretkvalifikaciju za eventualni budući postupak nabave.

3. Tražene informacije
Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da dostave sljedeće:

a) Tehničke specifikacije uređaja (1.5T)
· tip magneta i potvrda jakosti polja 1.5 Tesla,
· promjer otvora (bore) uređaja i duljina tunela,
· gradijentni sustav (jakost gradijenta i brzina porasta – slew rate),
· broj RF kanala te vrsta i broj raspoloživih zavojnica (coils),
· raspoloživi softverski paketi i klinički protokoli (neuro, kardio, MSK, abdomen, angiografija, spektroskopija i dr.),
· tehnologije za skraćivanje vremena snimanja (npr. ubrzanje temeljeno na umjetnoj inteligenciji),
· tehnologija hlađenja i potrošnja helija (npr. sustavi sa smanjenom količinom helija – „sealed“ / low-helium),
· zahtjevi na prostor, težinu, napajanje i klimatizaciju.
· 
b) Troškovnik („ključ u ruke“)
· cijena uređaja s ugradnjom i puštanjem u rad,
· pripremno-građevinski radovi (RF / Faradayev kavez, podloge, klimatizacija, električne instalacije),
· demontaža i zbrinjavanje postojeće opreme (ako je primjenjivo),
· edukacija osoblja,
· svi ostali troškovi nužni za punu funkcionalnost sustava.
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c) Komercijalni i ostali uvjeti
· okvirna cijena (bez PDV-a i s PDV-om),
· jamstveni rok i opseg jamstva,
· rok isporuke i ugradnje od sklapanja ugovora,
· uvjeti i cijena održavanja nakon isteka jamstva (godišnji servisni ugovor, vrijeme odziva, dostupnost rezervnih dijelova),
· predviđeni vijek trajanja i dostupnost nadogradnji,
· reference / popis isporučenih uređaja istog ili sličnog tipa.
d) Obvezni podaci i prilozi uz odgovor
1. popunjenu tablicu tehničkih specifikacija iz Priloga 1. ovog poziva: za svaku stavku označiti DA/NE u odgovarajući stupac, a tamo gdje opis stavke sadrži crtu za upis ( __________ ) obvezno upisati traženu vrijednost izravno na crtu odnosno u stupac „Ponuđeno / napomena“ (npr. mjernu vrijednost, kapacitet ili broj),
1. točan naziv, model i proizvođača MR uređaja koji se nudi,
1. cijenu za kupovinu uređaja (bez PDV-a i s PDV-om),
1. cijenu mjesečnog najma uređaja na rok od 60 mjeseci (bez PDV-a i s PDV-om),
1. vrijeme odziva servisa u slučaju kvara (servisni odziv),
1. reference u Republici Hrvatskoj (popis korisnika kod kojih je ponuđeni ili sličan uređaj isporučen i u radu).

4. Način i rok dostave
Tražene informacije dostavljaju se u pisanom obliku na e-adresu: valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr s naznakom „Istraživanje tržišta – MR uređaj 1.5T“, najkasnije do 3. srpnja 2026. godine do 12,00 sati.

Pregled prostora predviđenog za smještaj i ugradnju uređaja moguć je uz prethodnu najavu na e-adrese: valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr [upisati dodatne e-adrese po potrebi].

5. Napomene
· Dostavljene informacije koristit će se isključivo u svrhu pripreme postupka javne nabave.
· Naručitelj zadržava pravo kontaktirati subjekte radi dodatnih pojašnjenja.
· Dostava informacija ne stvara nikakve obveze niti pravo na naknadu troškova sudjelovanja.
· Sukladno čl. 198. ZJN-a, Naručitelj će voditi računa da pripremne aktivnosti ne naruše načelo tržišnog natjecanja i jednakog tretmana gospodarskih subjekata.

Kontakt osoba:
Ime i prezime: Valentin Raguž
Telefon / e-adresa: 034/254-515, valentin.raguz@pozeska-bolnica.hr 



PRILOG 1 – Tablica tehničkih specifikacija i komercijalnih podataka
Gospodarski subjekt ispunjava donje tablice. U stupce „DA“ / „NE“ označava se ispunjava li ponuđeni uređaj pojedini zahtjev, a u stupac „Ponuđeno / napomena“ upisuje se konkretan podatak (vrijednost, izvedba ili opis onoga što se nudi), osobito tamo gdje je tražena konkretna vrijednost ili gdje podatak nedostaje.
VAŽNO: Kod stavki čiji opis sadrži crtu za upis ( __________ ) gospodarski subjekt obvezno upisuje traženu vrijednost (npr. mjernu vrijednost, kapacitet, broj kanala i slično) izravno na crtu, odnosno u stupac „Ponuđeno / napomena“. Ponuda u kojoj tražene vrijednosti nisu upisane na predviđene crte smatrat će se nepotpunom.

1. Tehničke specifikacije
	MR UREĐAJ VISOKE KLASE 1.5T

	Točka
	Tehnička karakteristika / zahtjev
	DA
	NE
	Ponuđeno / napomena (što se nudi)

	1. SUPRAVODLJIVI MAGNET

	1.1.
	Snaga magnetskog polja min. 1.5 T
	
	
	

	1.2.
	Maksimalna duljina cilindričnog dijela tunela za pacijenta __________
	
	
	

	1.3.
	minimalan promjer otvora tunela za pacijenta __________
	
	
	

	1.4.
	Minimalno vidno polje uz najveću snagu gradijenata __________ cm u x,y i z smjeru
	
	
	

	1.7.
	Aktivno prilagođavanje homogenosti magnetskog polja (engl. "shimming")
	
	
	

	1.8.
	Podešavanje homogenosti magnetskog polja prilagođeno pacijentu.
	
	
	

	1.9.
	Zaštita od vanjskih smetnji
	
	
	

	1.10.
	Tehnologija hlađenja s maks. 7 litara tekućeg helija u spremniku MR uređaja
	
	
	

	1.11.
	Sustav za tihi način rada i redukciju buke. Mogućnost smanjenja buke kod neuroloških i ortopedskih aplikacija
	
	
	

	1.13.
	Planirano spuštanje magnetskog polja ili spuštanje magnetskog polja u nuždi mora se moći provesti bez gubitka tekućeg helija
	
	
	

	2. SUSTAV GRADIJENTNIH ZAVOJNICA

	2.1.
	Najveća amplituda na svakoj (x, y, z) osi min. __________ mT/m, (efektivne vrijednosti nisu dozvoljene)
	
	
	

	2.2.
	Najveća brzina porasta (engl. "slew rate") min. __________ T/m/s. (efektivne vrijednosti nisu dozvoljene)
	
	
	

	2.3.
	Maksimalna gradijentna struja min. __________
	
	
	

	3. RF SUSTAV

	3.1.
	Izlazna snaga odašiljačkog RF pojačala min. __________ kW
	
	
	

	3.4.
	Broj elemenata/kanala zavojnica, koji se mogu koristiti istovremeno tijekom pojedinačnog oslikavanja i u jednom vidnom polju najmanje 48
	
	
	

	4. ZAVOJNICE

	4.1.
	Fleksibilna zavojnica (mala) s min. 6 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
	
	
	

	4.2.
	Fleksibilna zavojnica (srednja ili velika) s min. 8 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
	
	
	

	4.3.
	Zavojnica za glavu i vrat koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 16 elemenata, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja ili zavojnica za glavu i vrat koja ima min. 20 kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
	
	
	

	4.4.
	Zavojnica za kralježnicu s min. 44 kanala ili zavojnica za kralježnicu koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 24 elemenata, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
	
	
	

	4.5.
	Zavojnica za oslikavanje tijela ili super fleksibilna zavojnica za oslikavanje tijela (kao deka), koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja. Mogućnost istovremenog spajanje s zavojnicom pod točkom 4.2. kako bi se kombinacijom dvije zavojnice moglo moglo pokriti minimalno 100 cm dužine tijela ili isporuka 2 zavojnice za tijelo
	
	
	

	4.6.
	Zavojnica za oslikavanje dojki s min. 16 elemenata ili kanala kompatibilna sa tehnikama paralelnog oslikavanja
	
	
	

	4.7.
	Zavojnica za oslikavanje ramena s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
	
	
	

	4.8.
	Zavojnica za oslikavanje koljena s min. 14 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
	
	
	

	4.9.
	Zavojnica za oslikavanje nožnog zgloba s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
	
	
	

	4.10.
	Zavojnica za oslikavanje ručnog zgloba s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna sa tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
	
	
	

	4.11.
	Zavojnica za tijelo integrirana u MR uređaju
	
	
	

	4.12.
	Mogućnost kombiniranja više elemenata različitih zavojnica u jednom skenu.
	
	
	

	5. POZICIONIRANJE, NADZOR I OKOLINA PACIJENTA

	5.1.
	Najveće opterećenje ležaja za vrijeme horizontalnog i vertikalnog pomicanja stola min. 250 kg
	
	
	

	5.2.
	Promjenjiva visina ležaja
	
	
	

	5.3.
	Dvosmjerna komunikacija pacijenta i operatera
	
	
	

	5.4.
	Video kamera za nadzor pacijenta
	
	
	

	5.5.
	Slušalice za pacijenta za zaštitu pacijenta od buke
	
	
	

	5.6.
	Prijenos fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls) radi okidanja sekvenci
	
	
	

	5.7.
	Integrirani respiracijski senzor u zavojnici za kralježnicu ili kamera u tunelu za praćenje disanja bez respiracijskog pojasa.
	
	
	

	5.8.
	Aktiviranje alarma od strane pacijenta
	
	
	

	6. PROGRAMSKA PODRŠKA

	6.1. NEURO

	6.1.1.
	Vođeni, fleksibilne tijekovi rada za mozak, vratnu, torakalnu i lumbalnu kralježnicu. Omogućene su optimizirane strategije skeniranja koje se mogu odabrati na temelju stanja pacijenta, što omogućuje ponovljive, visokokvalitetne i vremenski učinkovite preglede.
	
	
	

	6.1.2. 3D TOF MRA

	6.1.3.
	2D MRA faznog kontrasta
	
	
	

	6.1.4.
	3D protokoli dvostruke inverzije za prigušenje cerebro-spinalne tekućine
	
	
	

	6.1.5.
	Brzo 2D oslikavanje sa TSE
	
	
	

	6.1.6.
	Korekcija pomaka za TSE oslikavanje
	
	
	

	6.1.7.
	3D izotropno oslikavanje uz korištenje T1, T2 i 3D TSE T2
	
	
	

	6.1.8.
	DWI oslikavanje sa kalkulacijom ADC mapa
	
	
	

	6.1.9.
	DW segmentirana EPI sekvenca optimizirana na način da se dobije slika visoke rezolucije sa reduciranim distorzijama. DWI prostate, mozga, kralježnice sa prikazom detalja na visokom nivou i s velikom prostornom preciznošću. 2D navigator bazirana fazna korekcija za redukciju pulzacijskih artefakata
	
	
	

	6.1.10.
	T1 oslikavanje kralježnice
	
	
	

	6.1.11.
	T2 oslikavanje kralježnice
	
	
	

	6.1.12.
	Oslikavanje cijele kralježnice korištenjem višestrukih postaja
	
	
	

	6.1.13.
	Software za anatomsko te angiografsko povezivanje višestrukih susjednih koronalnih ili sagitalnih slika
	
	
	

	6.1.14.
	Difuzijski ponderirano snimanje s novom BLADE Diffusion sekvencom poboljšava snimanje u zahtjevnim područjima s visokim nehomogenostima B0 polja, npr. u području srednjeg uha.
	
	
	

	6.1.15.
	3D T1 i 3D T2 oslikavanje
	
	
	

	6.1.16.
	SWI - Tehnika 3D snimanja mozga visoke rezolucije s ultra visokom osjetljivošću za mikroskopske nehomogenosti magnetskog polja uzrokovane deoksigeniranom krvlju, produktima raspadanja krvi i mikroskopskim naslagama željeza. Između ostalog, metoda omogućuje visoko osjetljiv dokaz cerebralnih krvarenja i prikaz visoke rezolucije venskih moždanih krvnih žila.
	
	
	

	6.1.17.
	Neuro perfusija koja pruža modificiranu sekvencu i rekonstrukciju slike za korekciju pokreta i naknadnu obradu u perfuzijskom snimanju temeljenom na kontrastu dinamičke susceptibilnosti (DSC). Mogu se izračunati sljedeće nekorigirane ili korigirane perfuzijske mape: vrijeme do vrha (TTP), relativni volumen moždane krvi (relCBV), relativni protok krvi u mozgu (relCBF), relativno srednje vrijeme tranzita (MTT), relativni korigirani volumen moždane krvi (relCCBV) i dijagrami bolusa.
	
	
	

	6.1.18.
	Simultano višeslojno skeniranje koje omogućuje ubrzano snimanje za DWI snimanje
	
	
	

	6.2. MR ANGIOGRAFIJA

	6.2.1.
	2D ToF MR angiografija
	
	
	

	6.2.2.
	3D fazno konstrastna MR angiografija
	
	
	

	6.2.3.
	MR Angiografija bez kontrasta
	
	
	

	6.2.4.
	Kontrastom naglašena MR angiografija
	
	
	

	6.2.5.
	Metoda praćenja dolaska bolusa u područje interesa
	
	
	

	6.2.6.
	Periferna, kontrastom naglašena angiografija
	
	
	

	6.2.7. MTC

	6.2.8.
	Sekvence i protokoli za 4D MR angiografiju ("time resolved") i dinamičko snimanje sa visokom prostornom i temporalnom rezolucijom
	
	
	

	6.3. OSLIKAVANJE TIJELA

	6.3.2.
	Start snimanja disanjem pacijenta
	
	
	

	6.3.3.
	2D korekcija pomaka pacijenta
	
	
	

	6.3.4.
	T1, T2, STIR oslikavanje
	
	
	

	6.3.5.
	Oslikavanje uz prigušenje signala masti
	
	
	

	6.3.6.
	3D izotropno T1 osikavanje organa uz prigušenje signala masti
	
	
	

	6.3.7.
	3D izotropno T2 oslikavanje
	
	
	

	6.3.8.
	DIXON metoda oslikavanja tijela
	
	
	

	6.3.9.
	Visokorezolucijski DWI uz smanjenje izobličenja s “eng. multishot” segmentiranom EPI sekvencom
	
	
	

	6.3.10.
	EPI difuzijsko snimanje malih, "zumiranih" područja od interesa uz izbjegavanje signala iz okolnog tkiva i minimiziranje artefakata od metalnih implantata.
	
	
	

	6.3.11.
	Program za brzo oslikavanje tijela uz kompenzaciju pomaka, kontrastno oslikavanje tijekom slobodnog disanja, visoko rezolucijske 4D sekvence npr. za više arterijsko oslikavanje jetre te sekvence neosjetljive na pomake za oslikavanje tijela i zdjelice uz slobodno disanje pacijenta.Oslikavanje abdomena bez artefakata koristeći radijalnu tehniku oslikavanja bez okidanja i bez zadržavanja daha pacijenta
	
	
	

	6.3.13.
	Program za pregled cijelog tijela (eng. Whole body“)
	
	
	

	6.4. OSLIKAVANJE SRCA

	6.4.1.
	Podrška za automatizirani tijek rada temeljen na umjetnoj inteligenciji, uključujući: - Automatsko pozicioniranje anatomije i planiranje skeniranja za precizno postavljanje parametara snimanja. - Automatsko otkrivanje faze mirovanja
	
	
	

	6.4.2.
	Sekvenca za kvantitativnu procjenu protoka
	
	
	

	6.4.3.
	Osnovni programi za snimanje srca
	
	
	

	6.4.4.
	Sekvence i protokole za napredno snimanje srca, uključujući 3D i 4D BEAT funkcionalnosti ili jednako vrijedno. Podržava napredne tehnike za snimanje ventrikularne funkcije, dinamičko snimanje, karakterizaciju tkiva, koronarno snimanje.
	
	
	

	6.4.5.
	Sekvence i protokoli za inline izračun T1, T2 i T2* u srca. Generiranje parametarskih mapa T1 i T2 poboljšano je korištenjem korekcije pokreta.
	
	
	

	6.4.6.
	Visokorezolucijsko, brzo i robusno 3D anatomsko snimanje cijelog srca i 3D karakterizacija tkiva pri slobodnom disanju.
	
	
	

	6.5. ORTOPEDSKA OSLIKAVANJA

	6.5.1.
	Redukcija smetnji nastalih uslijed metalnih imlantanata uključujući velike ortopedske implantante
	
	
	

	6.5.2.
	Program koji na temelju T1, T2 ili T2* svojstava hrskavice omogućuje rano otkrivanje osteoartritične degradacije hrskavičnih struktura čak i prije nego što dođe do morfoloških promjena. Metoda podržava terapijske odluke kod pojedinačnih pacijenata i može se koristiti za neinvazivnu kontrolu liječenja, zamjenjujući operacije ili biopsije.
	
	
	

	6.5.3.
	2D i 3D T1 i T2 oslikavanja
	
	
	

	6.6. SPEKTROSKOPIJA

	6.6.1.
	Spektroskopija se mora koristiti kod oslikavanja glave, dojke i prostate
	
	
	

	6.6.2.
	2D Spektroskopsko oslikavanje
	
	
	

	6.6.3.
	3D spektroskopsko oslikavanje
	
	
	

	6.6.4.
	Program za evaluaciju spektroskopije
	
	
	

	6.6.5.
	STEAM tehnika odabira
	
	
	

	6.6.6.
	PRESS tehnika odabira
	
	
	

	6.6.7.
	Automatsko prilagođavanje homogenosti magnetskog polja višeg reda za optimizaciju homogenosti
	
	
	

	6.6. MR PROGRAMI ZA UBRZAVANJE PREGLEDA, AI PROGRAMI

	6.6.1.
	Simultano višeslojno EPI snimanje koje vrši ubrzanje za DWI snimanja sa skraćenjem brzine snimanja do min. 60%
	
	
	

	6.6.2.
	Simultano višeslojno TSE snimanje za ubrzanje kod MSK snimanja
	
	
	

	6.6.3.
	Visoko ubrzano 3D snimanje bazirano na SPACE ili jednakovrijednoj pulse sekvenci s iterativnom rekonstrukcijom. Optimizirani protokoli za MSK snimanje i snimanja tijela (trigerirana i 3D MRCP s zadržavanjem daha)
	
	
	

	6.6.4.
	Simultano višeslojno snimanje za akceleraciju DWI snimanja za dojku i mozak
	
	
	

	6.6.5.
	Napredna metoda rekonstrukcije slike s iterativnim uklanjanjem šuma, primjenjiva na sve regije tjela. Detekcija i uklanjanje šuma treba se obavljati optimizirano za pojedinačno skeniranje, čime se rješava prostorno promjenjiv šum određenog snimanja
	
	
	

	6.6.6.
	Metoda rekonstrukcije dubokog učenja koji je trenirana na velikoj količini skupova podataka za rekonstrukciju slika visokog omjera signala i šuma iz sirovih podataka premalo uzorkovanih. Omogućuje uklanjanje šuma s visokom akceleracijom paralelnog snimanja
	
	
	

	6.6.7.
	Metoda rekonstrukcije dubokog učenja trenirana na velikoj količini MR podataka visoke rezolucije za rekonstrukciju oštrih slika iz podataka niske rezolucije. Algoritam reducira "Gibbs-ove artifakte" na MR slici. Redukcija veličina voksela kroz interpolaciju dubokog učenja ILI Metoda rekonstrukcije slike koristi dva AI sustava: jedan za obradu izvornog MR signala, a drugi u domeni kompleksne slike. Kombinacija ovih pristupa postiže prostorno prilagodljivo smanjenje šuma uz očuvanje kontrasta, rubova i finih detalja, omogućujući do tri puta brže snimanje bez gubitka kvalitete slike i bez promjene kliničkog tijeka rada. Tehnologija mora biti primjenjiva na neurološke, spinalne i tjelesne protokole.
	
	
	

	6.7. OSTALO

	6.7.1.
	Okidanje oslikavanja putem fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls)
	
	
	

	6.7.2.
	Metoda korekcije pomaka pacijenta
	
	
	

	6.7.3.
	Paralelno oslikavanje
	
	
	

	7. RAČUNALO ZA AKVIZICIJU

	7.1.
	Računalo, višejezgreni procesor takta min. __________ GHz
	
	
	

	7.2.
	Radna memorija min. __________ GB
	
	
	

	7.3.
	Disk kapaciteta min. __________
	
	
	

	7.4.
	Minimalno 2 komada monitora dijagonale min. 24"
	
	
	

	7.5.
	Integrirana pomoć (upute) za korisnika
	
	
	

	8. RAČUNALO ZA REKONSTRUKCIJU SLIKA

	8.1.
	Računalo, višejezgreni procesor takta min. __________ GHz
	
	
	

	8.2.
	Radna memorija min. __________ GB
	
	
	

	8.3.
	Disk kapaciteta min. __________
	
	
	

	8.4.
	Brzina rekonstrukcije min. __________ rekonstrukcija u sekundi (100% vidno polje)
	
	
	

	9. POVEZIVANJE

	9.1.
	Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija i eksportiranje.
	
	
	

	10. RADNA STANICA ZA NAKNADNU OBRADU SLIKA

	10.1.
	Isporuka jednog server računala s min. 3 radne stanice ili dodavanje 3 radne stanice postojećem server-klient sustavu
	
	
	

	10.2.
	Isporuka min. 2 monitora uz svaku radnu stanicu, ravnog ekrana u boji, dijagonale min. 24" i rezolucije min. 1920 x 1200 piksela
	
	
	

	10.3.
	Multimodalitetni prikaz i obrada slika (CT, MR, RTG slike)
	
	
	

	10.4.
	Programska podrška za obradu slika: 3D Volume Rendering, MIP, miniIP ,MPR
	
	
	

	10.5.
	Program za evaluaciju neuro perfuzije
	
	
	

	10.6.
	Program za evaluaciju spektroskopije
	
	
	

	10.7.
	Program za MR difuziju
	
	
	

	10.8.
	Program koji pruža volumetrijske podatke o srčanim aktivnostima pregledanog pacijenta - Automatizirana segmentacija lijeve klijetke - Poluautomatska segmentacija desne klijetke s vođenjem tijeka rada - Volumetrijska analiza i analiza zadebljanja stijenke, uključujući izračun parametara poput ventrikularne ejekcijske frakcije (EF), endsistolnog (ESV) i enddijastoličkog volumena (EDV), ventrikularne mase, srčanog minutnog volumena
	
	
	

	10.9.
	Program za kvantitativna analiza protoka - Analiza protoka kroz ravninu i u ravnini; Korekcija pozadinske faze; Prikaz vrijednosti i lokacije vršne brzine na svakoj slici - Izračun: srednje i vršne brzine; srednjeg, kumulativnog, direktnog i retrogradnog protoka;
	
	
	

	10.10.
	DICOM kompatibilnost
	
	
	

	11. OSTALA OPREMA I UVJETI

	11.1.
	Kamera za nadgledanje pacijenata u sobi za pregled
	
	
	

	11.2.
	Kolica za pohranu zavojnica
	
	
	

	11.3.
	Isporuka RF kabine s unutarnjim uređenjem
	
	
	

	11.4.
	MR injektor kontrasta, minimalno dvoglavi
	
	
	

	11.5.
	Ležaj na kotačima za prijevoz bolesnika do pacijent stola izrađena od nemagnetskog materijala
	
	
	

	11.6.
	Sustav za hlađenje MR uređaja (eng chiller)
	
	
	

	11.7.
	Minimalni jamstveni rok 24 mjeseca
	
	
	

	11.8.
	Maksimalan jamstveni rok
	
	
	

	11.9.
	Mogućnost petogodišnjeg najma uz mjesečnu ratnu otplatu
	
	
	



2. Komercijalni podaci
	Podatak
	Ponuda gospodarskog subjekta

	Ponuđeni uređaj (naziv, model, proizvođač)
	

	Cijena za kupovinu – bez PDV-a (EUR)
	

	Cijena za kupovinu – s PDV-om (EUR)
	

	Cijena mjesečnog najma na 60 mjeseci – bez PDV-a (EUR)
	

	Cijena mjesečnog najma na 60 mjeseci – s PDV-om (EUR)
	

	Vrijeme odziva servisa (npr. broj sati / radnih dana)
	

	Reference u Republici Hrvatskoj (popis korisnika / ustanova)
	



telefax: (034) 271-713, e-mail: info@pozeska-bolnica.hr;  IBAN: HR1425000091102188207, SWIFT: HAABHR227 Addiko Bank d.d.
